Практика №3-4

ОДНОКРАТНІ  ПРЯМІ  ВИМІРЮВАННЯ.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОХИБОК. РОЗРАХУНОК ПІДСУМКОВОЇ ПОХИБКИ СИСТЕМАТИЧНОГО ХАРАКТЕРА

Похибка вимірювання, яка виникає в результаті зміни умов вимірюваня є складовою систематичної похибки вимірювання внаслідок неврахованого впливу відхилення в сторону збільшення чи зменшення будь-якого з параметрів, які характеризують умови вимірювання, від встановленого значення. Цю похибку також називають додатковою похибкою від зовнішніх впливових чинників (величин).

Впливовими величинами є чинники оточуючого середовища (температура, вологість, тиск, вібрація и т.ін.), нестабільність параметров живлення електроприладів, що застосовані у процесі вимірювання (напруга, частота, фаза в мережі), неправильне або неточне встановлення засобу вимірювання, порушення правил взаємного розташування засобів вимірювань у вимірювальній установці, наявність поблизу неекранованих джерел електромагнітного випромінювання та ін. Тому для кожного приладу нормують умови, за яких вплив величин зовнішнього середовища буде мінімальним.

Нормальні умови вимірювань – умови проведення вимірювань, які характеризуються сукупністю значень або областей значень впливових величин, що приймають за номінальні.

Нормальні умови вимірювань встановлюють в нормативно-техничних документах або в технічних регламентах на засоби вимірювань (ЗВ) конкретного виду або при їх повірці.

Нормальна область значень впливової величини – це область значень, в межах якої змінами результатів вимірювань під її впливом можна знехтувати у відповідності до встановлених норм точності. Тобто максимальна похибка результату при проведенні вимірювань в області нормальних значень впливової величини повністю описана класом точності.

Наприклад, при поверці ЗВ класу точності 0,05 температура в термостаті не повинна змінюватись більше ніж на ± 0,5°С від встановленої температури номінального значення 20°С. Тобто нормальна область значень температури знаходиться в діапазоні від 19,5°С до 20,5°С і нормується (20,0 ± 0,5)°С або 20,0°С ± 0,5°С.

Нормальне значення впливової величини це значення, яке для неї встановлено в якості номінального.

При вимірювання багатьох величин нормується температура, як найвпливовіший і швидкозмінний чинник, з номінальним значенням 20 °С або 293 К (К – Кельвин – одиниця вимірювання термодинамічної температури в Міжнародній системі одиниць SI). На нормальне/номінальне значення зазвичай розрахована  основна похибка ЗВ, до якого наводять результати багатьох вимірювань, що виконані в різних умовах.

Робоча область значень впливовї величини - область значень впливової величини, в межах якої нормують додаткову похибку або змінення показань ЗВ.

Наприклад: для амперметра нормують змінення показань, яке викликають від-хилення частоты змінного струму від 50 Гц. В данному випадку 50 Гц – нормальне значення частоти: (50,0 ± 0,1) Гц.

Граничні умови вимірювань – умови вимірювань, що характеризуються екстремальними значеннями вимірюваної та впливових величин, які ЗВ може витримати без руйнувань і погіршення його метрологічних характеристик.

Засіб вимірювань безпосередньо пов’язаний з результатом прямих вимірювань, так як похибки результату вимірювання розраховують за його метрологічними характеристиками.

Встановлення умов застосування і нормальних умов є обов’язковим для забезпечення єдинообразія метрологічних характеристик ЗВ. Це пояснюється тим, що похибки однотипних ЗВ, які застосовують в різних зовнішніх умовах, повинні бути   сумісними.

В більшості нормативно-технічних документів на ЗВ до нормальних відносяться наступні зовнішні умови:

- температура оточуючого середовища 293 К ± 5 К або 20°С ± 5°С;

- відносна вологість 65 % ± 15 %;

- атмосферний тиск 101,33 кПа ± 4,50 кПа (750 мм рт. ст. ± 30 мм рт. ст.);

- напруга живлення електричної мережі (для електричних та ін. ЗВ, які мають електричні кола) 220,0 В ± 4,4 В частотой 50 Гц;

- частота живлення електричної мережі 50,0 Гц ± 0,2 Гц;

- постійна складова напруженості магнітного поля 400 А/м.

Додаткова похибка засоба вимірювань - складова похбки ЗВ, яка виникає  додатково до основної похибки внаслідок відхилення будь-якої з впливових величин від нормального її значення або внаслідок її виходу за межі нормальної області значень.

Прийнято розрізняти додаткові похибки за окремими впливовими чинниками:  додаткова температурна похибка, додаткова похибка від змінення атмосферного тиску, додаткова похибка від зміщення початку відліку приладу та ін.

Додаткові похибки враховують за допомогою функцій впливу або коефіцієнтів впливу по кожній впливовій величині.

Функція впливу є залежність чисельних значень (зазвичай у %), на які необхідно збільшити значення основної похибки, від значення відхилення впливової величини від нормальних умов.

Наприклад, функцію впливу температури вказують як n%/10°C, а функцію впливу від джерела мережевої напруги як m%/5%Uпит, де числа  n%  і m% означають, на скільки відсотків потрібно збільшити значення основної похибки вимірювання, при вказанному відхиленні від нормальних умов зовнішнього впливового чинника (температури і напруги, відповідно). Якщо залежність функції впливу нелінійна, то її надають у вигляді графіка, формули чи таблиці.

ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОДАТКОВИХ ПОХИБОК

У ВІДНОСНІЙ ФОРМІ

а) додаткова температурна похибка:

δt=±γкл⋅tвим-tнорм10∘С;

б) додаткова похибка від зміни атмосферного тиску:

δР=±γкл⋅Рвим-РнормРнорм⋅100%10%;

в) додаткова похибка від зміни вологості середовища:

δψ=±γкл⋅ψвим-ψнормψнорм⋅100%10%;

г) додаткова похибка від зміни напруги живлення:

δU=±γкл⋅Uживл.вим-U живл. нормUживл. норм⋅100%10%;

д) додаткова похибка від зміни частоти напруги живлення:

δf=±γкл⋅fживл. вим-fживл. нормfживл. норм⋅100%2%;

е) додаткова похибка від зміни напруженості постійного магнітного поля:

δН=±γкл⋅НвимНнорм.

Приклад 1. Визначити похибку встановлення частоти сигналу в точці 1 МГц  високочастотним генератором сигналів Г4-102 при відхиленні температури повітря відносно нормальної на ± 10°С.

В технічному описі приладу Г4-102 вказано, что похибка встановлення частоти не перевищує ± 1 %, а додаткова похибка встановлення частоти при зміненні температури на ± 10°С не перевищує значення ±(3000 fнес + 250) Гц, где fнес – значение несучої частоти в МГц.

Розв’язання

Визначимо межі додаткової абсолютної похибки встановлення частоти:

∆ = ±3000∙fнес+ 250= ±3000∙1+250= ±  3250 Гц.

Відносна додаткова похибка складає:

δ= ±∆fнес∙100%= ±3250 Гц1∙106Гц∙100%= ±0,325%.

Тоді сумарна похибка встановлення частоти при вимірюванні температури на ± 10°С буде ±(1 + 0,325)% = ±1,325% ≈ 1,3%.

Приклад 2. Оцінити складові похибки вимірювання струму в колі з опором 200 Ом міліамперметром класу точності 0,5 з верхнею границею діапазону вимірювання 0,25 мА, якщо показання дорівнює 0,18 мА. Вимірювання проведено при температурі повітря +26 °С, тиску 107,5 кПа та поблизу струмопровідної шини с напруженістю магнітного поля 300 А/м, а міліамперметр відноситься до групи А лабораторних приладів. Визначити сумарну вірогідну похибку вимірювання з довірчою вірогідністю Рдов = 0,95.

Розв’язок

Оцінимо межі основної абсолютної похибки вимірювання сили струму, яка виникає при нормальних умовах проведення вимірювання:

Δ=±γклIнорм100%=±0,50,25100%=±0,00125мА=±1,25⋅10-6А.

Визначимо основну відносну похибку вимірювання:

δ=±ΔIвим⋅100%=±1,25⋅10-6А0,18⋅10-3А⋅100%=±0,694(4)%.

Оцінимо межі відносних додаткових похибок (з урахуванням групи експлуатації міліамперметра), які викликані відхиленням значень чинників середовища  від нормальних значень:

а) при зміні температури

б) при зміні тиску

=±0,5%⋅107,5-101,3101,3⋅100%10%=±0,5%⋅6,08901%10%=0,3044505%;

в) при зміні постійної складової напруженості магнітного поля

.

Підсумкова вірогідна відносна похибка вимірювання

де  – коефиіцієнт, який залежить від довірчої вірогідності  Рдов (або рівня значимості q)  та кількості сумованих складових i похибки. визначають з таблиці 1;

n – загальна кількість сумованих похибок.

Рдов + q = 1 (або 100%, якщо вірогідності завдано у %).

Таблиця 1. Значення коефіцієнта

| Кількість сумованих складових | Значення при Рдов (q) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рдов = 0,90 | Рдов = 0,95 | Рдов = 0,99 | Рдов = 0,9973 |
| 2 | 0,97 | 1,10 | 1,27 | 1,34 |
| 3 | 0,96 | 1,12 | 1,37 | 1,50 |
| 4 | 0,96 | 1,12 | 1,41 | 1,58 |
| 5 | 0,96 | 1,12 | 1,42 | 1,61 |
| 6 | 0,96 | 1,12 | 1,45 | 1,64 |
| >6 | 0,95 | 1,13 | 1,49 | 1,73 |

Визначимо вірогідну відносну похибку вимірювання при завданій довірчій вірогідності 0,95 та кількості сумованих складових похибки n = 4 (основна і три додаткових):

Іноді виникає потреба визначити наведену похибку γ результату вимірювання при застосуванні засобу вимірювання, для якого нормована відносна похибка c/d. Для цього визначають абсолютні похибки на початку діапазона вимірювання і по всій шкалі діапазона:

- ∆"0"= d100% Xнорм - абсолютна похибка на початку діапазону вимірювання (умовний “0”);

- ∆Х норм   = ∆"0" + с - d100% Xнорм - абсолютна похибка у всьому діапазоні вимірювання;

- γ = ∆Х норм   Xнорм100% . Її можна використовувати в формулах додаткових похибок як  γкл.

Приклад 3.  Універсальним вольтметром класу точності 0,5/0,25 з діапазоном вимірювання від 0 до 30 В отримали значення 19,85 В. Вимірювання проводили в таких умовах: температура оточуючого середовища +15 ºС, вологість повітря 78 %, тиск 102 кПа, напруга живлення 232 В, зміщення початку відліку приладу +0,05 В. Обрахувати сумарну та сумарну вірогідну абсолютні похибки з довірчою вірогідністю 0,98.

Розв’язання

δ = 0,5/0,25                                  Аналізуючи значення зовнішніх чинників,

Uнорм = 30 В                             бачимо, що значення температури дорівнює

Uвим = 19,85 В                         верхньому значенню робочої області значень,

tоточ серед  = tвим = +15 ºС           а значення вологості і тиску - всередені робо-

Ψоточ серед = Ψвим = 78%            чої області. Також є похибка систематичного

Роточ серед = Рвим = 102 кПа       характеру - зміщення початку відліку, яка та-

Uживл = 232 В                           кож є додатковою або такою, яку можна усу-

Δ”0” = +0,05 В                          нути введенням поправки (розв’яжемо задачу

Рдов = 0,98                                у двох варіантах). Таким чином складових су-

марної похибки буде чотири: основна похибка

ΔΣ  - ?          ΔΣвірог - ?                             і три додаткових (від температури, напруги

живлення та “нуля”).

Варіант №1

- Визначимо основну відносну похибку результату вимірювання

δосн = ±с +d UнормUвим - 1 =±0,5% +0,25% 30 В19,85В - 1=

= ± [0,5% + 0,25% ·0,5113350] = ±0,6278% ≈ ±0,63%

- Визначимо додаткові похибки у відносній формі

2.1) спочатку знайдемо γкл:

γкл = ± ∆UнормUнорм 100% =±d100%Uнорм +с-d100% UнормUнорм 100%= =±Uнорм100%Uнормd - c + d 100% = ±c, % = ±0,5%

або   2.1.а)  ∆0= d100% Uнорм = 0,25%100% 30B=0,075B

2.1.б)  ∆Uнорм = ∆0 + с - d100%∆Uнорм = 0,075B +0,5% - 0,25%100%30B=

= 0,075B + 0,075B = 0,15B

2.1.в)  γкл = ± ∆UнормUнорм 100%=±0,15 В30В100% = ±0,5%

2.2) додаткова похибка від температури

2.3) додаткова похибка від напруги живлення вольтметра

2.4) додаткова похибка від зміщення нуля

δ"0"= ±∆"0"Uвим 100% = ±0,05В19,85В 100% = ±0,251889% ≈ ±0,25%

- Обрахуємо сумарні відносні похибки:

3.1) максимальну

δΣмакс =і=14δі =δосн+δt+δUживл+δ"0"=(0,63+0,25+0,03+0,25)%= = 1,16%

3.2) вірогідну (Pдов = 0,99 і  k = 4)

δвір = ki=14δi2 = 1,41 0,632+0,252+0,032+0,252 =1,01949%≈1,02%

- Визначимо основну і додаткові похибки в абсолютних значеннях

4.1) Основна абсолютна похибка

δосн = ±∆оснUвим100% ⇒∆осн =±δосн100%Uвим= ± 0,6278%∙19,85В100%= = ±0,1246183 В ≈ ± 0,12 В

4.2) Додаткова абсолютна похибка від температури

∆t= ±δt∙ Uвим100%= ±0,25%∙19,85B100%= ±0,04925B ≈±0,05B

4.3) Додаткова абсолютна похибка від напруги живлення

∆Uживл= ±δUживл∙ Uвим100%= ±0,03%∙19,85B100%= ±0,005955B ≈±0,006 B

- Визначимо сумарні значення абсолютних похибок:

5.1) максимальну

∆Σмакс= і=14Δі = ∆осн+∆t+∆Uживл+∆"0"=0,1246183+0,04925+ +0,005955+0,05В = ±0,2298233 В≈±0,23 В;

5.2) вірогідну

∆вір = ki=14∆i2 = 1,41 0,12461832+0,049252+0,0059552+0,052=                 = 0,2018357В ≈±0,2 В.

Запишемо результати вимірювання: Uвим = 19,85 В ± 0,23 В, δмакс = ±1,16 %

Uвим = 19,85 В ± 0,20 В, δΣвір = ±1,02 %

Зверніть увагу на те, що сумарні вірогідні похибки мають менші значення, ніж сумарні максимальні (як в абсолютних, так і у відносних одиницях).

Варіант №2: рішення з урахуванням поправки

Абсолютна похибка від зміщення нуля має систематичний характер, тому її можна обнулити шляхом введення поправки:

С = - Δсист = - Δ”0” = - 0,05 В

Тоді виправлений результат вимірювання буде

Uвипр вим = Uвим + С = 19,85 В + (- 0,05 В) = 19,80 В

Далі потрібно обрахувати всі складові із виправленим значенням напруги.

Основна відносна похибка результату виправленого вимірювання буде

δосн = ±с +d UнормUвим - 1 =±0,5% +0,25% 30 В19,8В - 1=

= ... = ± 0,62(87)% ≈ ± 0,63%

Як бачимо, похибка зміщення нуля така мала, що не впливає на значення основної похибки. А саме основна похибка серед інших має найбільше значення. Тож в даному випадку перераховувати значення додаткових похибок немає сенсу.